重庆市永川区中医院儿科超声骨密度仪、智能雾化中心招标公示

一、项目名称：永川区中医院儿科超声骨密度仪1台和智能雾化中心（10台/套）采购

二、招标方式：竞争性谈判

三、资质审查

（一）供应商和生产企业《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》副本（若已“三证合一”，仅提供《营业执照》副本）；

（二）《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（若产品为非医疗器械产品，可不提供）；

（三）产品代理授权书、法人委托书（需明确授权范围）、身份证复印件；

（四）产品《医疗器械注册证》（若注册证有附件的，则还须提供与之配套的相应附件），非医疗器械产品需出示国家食品药品监督管理局相关证明文件（通用设备，如电脑、打印机等除外）；

（五）非医疗器械产品请提供符合国家规定的产品资质；

（六）属于重庆市政府采购协议供货目录的商品供应商，必须为重庆市政府采购电子交易平台网站入围协议供货商，提供相关证明材料。

（七）消毒类产品需要提供卫生安全评价报告和备案凭证复印件。

（八）标书中提供“没有串标、围标等恶意行为，否则自愿接受医院处罚。”的书面声明。

（九）产品彩页资料；

备注：采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。售后服务条款，包含质保期限、履约保证金、维修响应时间、是否提供备用机等具体内容，根据项目特点，在谈判或调研时确定。如设备有配套试剂耗材请提交相关报价清单，医院不接受低价销售设备捆绑销售耗材的销售模式。严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。医院不接受公司联合体投标。医疗设备属于《国家纳入强制检定的医用计量器具目录》里的设备（目录详见设备处栏-法律法规），均要求卖方在交货验收时提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由卖方自行负责。

四、投标文件要求：投标文件格式详见附件，投标文件应盖投标单位公章。投标文件一式两份，密封，并送达招标人。

五、限价：210000元

六、评选办法：议价采购。（所有参数为必备重要参数，任何一项不满足则为无效投标，详见附件1。）

七，保证金：投标保证金4200元，于开标前到医院财务科会计处缴纳。

- 付款方式：安装验收合格后根据合同支付。

- 报名及投交资质时限： 2022年8月29日至2022年9月01日12:00

- 售后服务要求

1.质量保证期：自验收合格之日起12个月。

2.保修期：自验收合格之日起12个月内免费保修，质保期满后，乙方负责继续提供优质的维修服务，储备足够的零配件备库，以重庆市场的优惠价供应维修零配件。消耗品由乙方以重庆市场的优惠价供应。

3.投标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

4.投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的现场技术培训和技术支持，直至用户指定人员能够正常使用和维护。

5.投标人需提供7×24小时联系电话，并在接到故障维修2小时内作出反应，在48小时内将备用机安装到位，厂家技术人员在24小时内到达现场。

6.投标人在签订正式合同时，必须按要求提供报价产品制造商（进口产品为全国总代理）的售后服务承诺书；投标时须承诺。

7.投标人应免费提供产品接口协议，免费提供软件升级服务；投标产品不需要接口协议和（或）软件升级服务的，请在投标文件中注明。

8.投标产品若有配套的专用试剂耗材，应在中标后在药交所平台挂网采购。

9.设备质保期外，投标人承诺对所供应的设备提供免费的软件维护和升级更新服务（如设备本身存在该功能）。

10.若该设备需使用配件、选配件、易损件、试剂及耗材，报价明细表中价格为甲方购置价格的最高限价，实际购置价格由甲方按照配件、选配件、易损件、试剂及耗材相关流程进行核定，不得高于本项目合同约定的价格。

11.投标人所投产品必须为同档次中近1年内生产的新产品（包括软件），提供相关证明材料或生产厂家（进口产品提供全国总代理）承诺。

12.投标人所投产品不能贴牌生产，必须为原品牌出厂设备，所有配件原厂生产提供，提供生产厂家（进口产品提供全国总代理）加盖公章的承诺书。

13.若有配套试剂耗材，则自设备验收合格并投入使用之日起，每自然年度终了，由招标人或项目使用方依据年度数据对单人份价格和综合成本进行核算，若单人份价格高出投标报价或综合成本高于西南地区其他单位，则超出部分由中标人（成交方）自行承担。同时报上级批准，视情节轻重，对中标人（成交方）给与书面警告、1年至3年和终身禁止参加军队采购活动等处罚。

说明：（一）凡有意参加投标的供应商，请在重庆市永川区中医院官网下载招标文件，无论下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

1.投标人应当按照招标文件的技术、商务要求编制响应文件，并对招标文件提出的要求和条件对应作出实质性响应，且盖公司鲜章，响应文件装订成册，应编制完整的封面、页码、目录。实质性参数响应需要提供佐证资料（如产品彩页等），并提供配套耗材报价表，如不按要求制作响应文件，视为不合格。

2.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，PDF电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明比选项目名称、比选公司名称、联系人姓名及电话。

报名方式：供应商务必在规定的时间内将纸质版报名资料（资质审查资料和响应文件）递交，也可以在以邮寄的（建议顺丰，地址：重庆市永川区迎宾大道2号）方式递交。

十、投标地址：重庆市永川区中医院学生公寓401办公室

十一、开标时间：2022年9月01日15：00

十二、开标地点：中医院住院B栋7楼会议室

联系人：邹先生  联系电话：023-49575919

备注：（一）、严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。医院不接受公司联合体投标。

（二）因疫情防控，投标人投标和谈判时必须需提供行程码、疫苗接种证明和2天内的核酸阴性证明（否则拒绝投标），谢绝来自中高风险地区的人前来参与投标活动。

重庆市永川区中医院

2022年8月29日

附件1：

# 雾化中心技术参数

一、设备用途

该设备用于临床雾化治疗，将治疗药物分散成微小的雾滴或微粒，使其悬浮于气体中，并进入呼吸道及肺内，达到洁净气道，湿化气道，局部治疗及全身治疗的目的。

二、智能雾化台--用于承载雾化泵及平板电脑

材质：E1级刨花板

三、医用压缩式雾化器--用于提供高标准的雾化治疗

1.生理盐水检验，喷雾速率: ≥0.25ml/min

2.输出压力：≥7L/min

3.雾粒分布：MMAD约3μm，雾粒直径小于5μm的百分比≥73％

4.正常工作气压：55kPa～180kPa

5.工作噪音：≤65dB

6.雾化机重量≤2.2kg

四、视频播放设备--用于患者娱乐、接受患者教育、健康互动

1.控制模式：全触屏

2.处理器：A7 四核

3.屏幕：10.1 寸, 800*1280 IPS

4.内存：1G+16G

5.数据连接：支持蓝牙、支持WIFI

6.供电及数据连接口： USB

7.支持音频格式

8.支持视频格式

超声骨密度仪技术参数

1、主要技术规格

1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；

1.2探头组成:完全自主研发四晶体超声探头；

1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性；

1.4检测部位:桡骨、胫骨；

1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

1.6 Z值趋势图、 T值趋势图

1.7声速显示范围:2200m/s～4800m/s；

1.8高测量重复性:≤±0.15%；

1.9支持探头类型：LM、LU、LS、LR；

1.10操作平台：安卓触摸屏操控；

2、产品功能

2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°；

2.2 视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减；

2.3 联网功能：

2.3.1 数据联网方式： 支持有线、WIFI、4G模块（可选）联网；

2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；

2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；

2.5显示患者详细信息资料并可编辑；

2.6显示历史测量结果；

2.7多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

2.8病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；

2.9 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

2.10 自动生成报告单；

2.11骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命；

2.12适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；

2.13辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度；

2.14双屏功能：拓展显示内容，检测动画、检测曲线分屏显示，检测便捷、准确；

2.15 参与国家质量监督检验检疫总局【JJF 1649—2017超声骨密度仪校准规范】的制定；

- 探头配置：

- 3.1 标配：LS探头1个；可选配：LM探头、LU探头、LR探头；

- 3.2 配备探头要求为高精度、高灵敏度U型探头，U型剖空结构消除平面探头干扰路径超声波对精度、灵敏度的影响；

3.3 儿童专用U型小探头，提高检测准确性和灵敏度；

超声骨密度仪配置清单

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准配置 |  |  |  |  |
| 1 | 超声骨密度仪主机 |  | 1台 |  |
| 2 | 超声骨密度仪系统软件 |  | 1个 | 内置于主机中 |
| 3 | 超声骨密度仪探头 |  | 1个 |  |
| 4 | 电线组件 | / | 1根 |  |
| 5 | 主机旋转支架 | / | 1个 |  |
| 6 | 超声骨密度仪校验透明块 | / | 1个 |  |
| 7 | 超声骨密度仪测量尺 | / | 1个 |  |
| 8 | 耦合剂 | / | 1瓶 |  |
| 9 | 标记笔 | / | 1根 |  |
| 10 | 打印机 | / | 1台 |  |
| 11 | 台车 | / | 1个 |  |
| 12 | 液晶显示器 | / | 1个 |  |

附件2：投标文件格式

目录

1、竞争性谈判函-----------------------------------------------------------

2、开标一览表-----------------------------------------------------------

3、分项报价明细表-----------------------------------------------------------

4、技术要求偏离表-----------------------------------------------------

5、技术参数-----------------------------------------------------

6、配置清单及配件明细报价------------------------------------------

7、商务要求差异表-----------------------------------------------------

8、售后服务承诺-----------------------------------------------------

9、用户名单-----------------------------------------------------

10、投标公司资质-----------------------------------------------------

11、法定代表人身份证明书  --------------------------------------------------

12、法定代表人授权书--------------------------------------------------

13、书面声明--------------------------------------------------

14、诚信声明--------------------------------------------------

15、授权书--------------------------------------------------

16、厂家资质--------------------------------------------------

17、投标产品注册证--------------------------------------------------

18、彩页--------------------------------------------------